Preparo do Ventilador Mecânico Pós-Intubação

Como preparar e configurar o ventilador para receber o paciente com segurança

# Objetivo da aula

A aula trata da preparação do ventilador mecânico para receber o paciente logo após a intubação, dando sequência às aulas anteriores de oxigenoterapia e cuidados com a via aérea artificial.

# Escolha do ventilador: por que o Savina

O ventilador usado como exemplo é o Savina, da Dräger — modelo mantido nas enfermarias porque, em caso de urgência, é ele que permite iniciar a ventilação mecânica sem depender de rede de ar comprimido: funciona só com rede de oxigênio, o que é importante porque nem toda enfermaria tem rede de ar comprimido disponível.

# Preparo da fonte de oxigênio

O ideal é usar uma válvula redutora de pressão de oxigênio — não o fluxômetro usado na aula de oxigenoterapia, que não gera pressão suficiente. Na falta da válvula, é possível ligar direto na rede em caráter de urgência, mas isso não é o ideal, porque a rede de oxigênio tem variação de pressão e pode danificar a célula de oxigênio do aparelho; por isso a válvula normalmente já fica presa ao ventilador, evitando esse problema.

- Conectar a válvula ao ventilador e à rede de oxigênio, e abrir a rede.

- Regular a válvula numa pressão entre 3 e 4 kgf/cm² — pressão ideal para ventilar o paciente.

Abaixo de 3 kgf/cm²: alarme de pressão de O2 baixa. Acima de 5 kgf/cm²: alarme de pressão de O2 alta.

# Alimentação elétrica e botão de ligar

O ventilador precisa ficar ligado na tomada, porque os aparelhos mais antigos não têm bateria interna suficiente para funcionar só na bateria. O botão de ligar/desligar fica sempre protegido (numa caixinha ou atrás de uma proteção de acrílico, geralmente na parte de trás do aparelho), para evitar que alguém esbarre e desligue o ventilador sem querer enquanto o paciente depende dele.

# Autoteste

Ao ligar, o aparelho sempre realiza um autoteste.

# Montagem do circuito e filtros

O circuito de ventilação mecânica já vem montado e esterilizado, com duas traqueias (ramo inspiratório e ramo expiratório) e uma peça em Y — não há diferença entre os dois lados.

- Filtro HEPA: colocado no ramo expiratório, para proteger a válvula expiratória.

- Filtro HMEF: colocado próximo ao paciente, aquece e umidifica o ar — função que o paciente perde ao ser intubado, já que perde a função de aquecimento e umidificação da via aérea superior.

São filtros com funções diferentes e não podem ser trocados de posição: colocar o filtro HMEF na saída expiratória pode danificar a válvula expiratória, e colocar o filtro HEPA junto ao paciente não aquece nem umidifica o ar. A informação de qual filtro é qual vem escrita na embalagem.

# Cenário de urgência: por que não depender só do fisioterapeuta

Em uma situação de urgência (por exemplo, um paciente intubado de madrugada, sem o fisioterapeuta disponível no momento e com um médico residente sem experiência em ventilação mecânica), a equipe presente precisa saber colocar o paciente no ventilador com parâmetros seguros, sem depender exclusivamente do fisioterapeuta, até que alguém possa ajustar a ventilação de forma adequada.

# Modos ventilatórios e nomenclatura Dräger

A Dräger usa nomenclatura própria para os modos, diferente da nomenclatura mais comum usada por outras marcas.

- PCV (ventilação controlada a pressão) e VCV (ventilação controlada a volume): modos controlados, usados logo após a intubação.

- PSV (ventilação com pressão de suporte): usado quando o paciente começa a despertar e a respirar espontaneamente, na fase de desmame.

- Na Dräger: IPPV = VCV, BIPAP = PCV, CPAP/ASB = PSV — mesma lógica de modos, nomenclatura diferente.

Existe ainda o modo SIMV, presente em praticamente todos os ventiladores, mas pouco usado em adultos atualmente.

# Parâmetros de urgência recomendados

Para colocar o paciente no ventilador rapidamente e de forma segura até a chegada de alguém para ajustar a ventilação:

- Modo PCV (BIPAP, na nomenclatura Dräger).

- Pressão inspiratória: 15 cmH2O.

- Tempo inspiratório: 1 segundo.

- Frequência respiratória: 15.

- PEEP: 5 cmH2O.

- FiO2: 100%.

Com esses parâmetros, provavelmente não gera lesão pulmonar por barotrauma e  melhora a hipoxemia, mesmo que a ventilação não fique ajustada de forma ideal — o objetivo é dar tempo para alguém chegar e regular os parâmetros conforme a necessidade real do paciente.

Também aparece, nesse modo no Savina, um ajuste de pressão de suporte adicional (delta da PSV/ASB), acionado caso o paciente tenha algum esforço respiratório espontâneo durante o modo controlado; como o paciente está sedado nesse momento, esse valor pode ser mantido como está ou zerado.

# Iniciando a ventilação e alarmes

Para iniciar a ventilação, basta sair do modo standby (o ventilador liga em standby e só começa a ventilar quando esse modo é desativado) e conectar o paciente ao circuito.

- Vermelho: alarme crítico, continua soando até a causa ser resolvida.

- Amarelo: houve um alarme, mostra o motivo, mas sem alarme ativo naquele momento.

- Verde: sem alarme.

Para desligar o ventilador mecânico, é preciso colocar primeiro em standby, e depois, é preciso ir até o botão na parte de trás do aparelho, ele irá alarmar o desligamento e com isso precisará manter o botão de reset pressionado ou confirmar o desligamento — proteção para que o aparelho não entenda um esbarrão acidental como um pedido de desligar.

# Puff, aspiração e nebulização

- Puff: administrado pela via do trach care (sistema de aspiração fechado) acoplado ao circuito, sincronizado com a inspiração do paciente — se disparado na expiração, a medicação retorna pelo circuito e não chega ao paciente.

- Aspiração: o botão de O2 a 100%/aspiração eleva e mantém a FiO2 a 100% por cerca de 2 minutos, retornando automaticamente à FiO2 programada — evita dessaturação durante o procedimento e evita esquecer o paciente a 100%.

- Nebulização: sempre pelo conector específico do circuito do ventilador, nunca pelo fluxômetro — o conector sincroniza a liberação da medicação com a inspiração, aumentando a eficácia; usar o fluxômetro pode disparar alarmes de volume e alterar a ventilação.

Para nebulizar, remove-se o filtro HMEF proximal ao paciente, conecta-se o nebulizador no ramo inspiratório, e a nebulização é interrompida automaticamente ao final do tempo programado. É essencial reconectar o filtro HMEF assim que a nebulização terminar — o circuito nunca deve ficar sem filtro conectado ao paciente.

# Resumo dos pontos-chave

- Regular a válvula de O2 entre 3 e 4 kgf/cm² de pressão; abaixo de 3 ou acima de 5, o ventilador alarma.

- Ventilador sempre na tomada; botão de ligar/desligar sempre protegido.

- Nunca trocar a posição dos filtros: HEPA no ramo expiratório, HMEF próximo ao paciente.

- Parâmetros seguros de urgência (PCV/BIPAP): pressão 15 cmH2O, tempo inspiratório 1s, frequência 15, PEEP 5 cmH2O, FiO2 100%.

- Alarmes: vermelho = crítico/contínuo, amarelo = já ocorreu, verde = sem alarme.

- Puff pelo trach care sincronizado com a inspiração;

- Aspiração com o botão de O2 a 100% (2 min);

- Nebulização sempre pelo conector do ventilador, nunca pelo fluxômetro.

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos