Ventilação Não Invasiva (VNI)

Interfaces, instalação à beira do leito e sinais de alerta

# 1. Objetivo da aula

Aula multiprofissional sobre as duas maneiras de fazer ventilação não invasiva no hospital: com o aparelho portátil (BiPAP) ou com os ventiladores mecânicos que ficam nas enfermarias. O foco não é discutir modos ventilatórios, e sim entender os tipos de interface, o que o paciente sente, quando a VNI está indicada e quando ela deve ser retirada.

# 2. Por que ventilar, e não só oxigenar

A VNI oferece pressão positiva sem intubar ou traqueostomizar o paciente: a ventilação é feita por uma interface (máscara), sem invadir a via aérea.

O paciente com falta de ar ou desconforto respiratório nem sempre melhora só com oxigênio: às vezes ele não consegue expandir o pulmão nem variar o volume.

O objetivo da VNI é ventilar: fazer o pulmão variar de volume, encher os alvéolos e eliminar o gás carbônico. Oxigênio em alta litragem não resolve se não há variação de volume.

# 3. Aparelhos e circuitos

## Ventilador mecânico — circuito duplo

Tem dois ramos: um de entrada e outro de saída. O ar entra no paciente e volta para o ventilador.

A máscara precisa ter conectores fechados: joelho sem nenhum furinho.

Não pode haver escape de ar pela máscara.

## BiPAP — ramo único

Tem uma traqueia só: o aparelho apenas manda o ar, que precisa sair por outro lugar para o paciente exalar.

A máscara precisa ter saída exalatória: válvula unidirecional com membrana de silicone (fecha na inspiração e abre na exalação) ou conector parecido com o reto, mas com um furinho.

Todas as saídas precisam ficar abertas. A máscara do ventilador não serve para o BiPAP.

## O escape do BiPAP é esperado

Às vezes alguém da equipe, sem costume com VNI, percebe o ar escapando pela máscara do BiPAP, interpreta isso como algo negativo e tenta vedar com esparadrapo. Isso não deve ser feito: é por ali que acontece a exalação do CO2.

## Paciente traqueostomizado

É possível acoplar o BiPAP em paciente traqueostomizado, também com válvula exalatória na traqueia do circuito.

A válvula não pode ser obstruída de forma nenhuma, nem pelo lençol: se o paciente se cobrir por frio e cobrir a válvula, ele não consegue exalar e não ventila adequadamente.

Ao arrumar ou cobrir o paciente, deixar sempre a válvula do lado de fora e observar se continua livre.

# 4. Oxigênio

Ventilador: ligado na rede de gases, fornece o oxigênio junto com a VNI e permite ajustar todos os parâmetros.

BiPAP: não fornece oxigênio, só pressão positiva. É preciso enriquecer o sistema com o O2 da rede: fluxômetro com copo do umidificador (como no cateter nasal ou na nebulização) e extensão de O2 conectada em uma das saídas da máscara, no circuito ou em um filtro umidificador (que acopla melhor no sistema).

# 5. Tipos de máscara e como escolher

Nasal: só para quem consegue manter a boca fechada. Com a boca aberta, o ar entra pelo nariz e sai pela boca, sem chegar ao pulmão. É mais confortável para uso prolongado (boca e rosto livres) e sempre tem válvula exalatória, por isso é usada só com o BiPAP (não existe máscara nasal para o circuito duplo).

Oronasal: cobre nariz e boca.

Facial total: cobre o rosto todo. É a mais vista no dia a dia e, para períodos longos, costuma ser mais confortável por distribuir melhor a pressão no rosto. Pacientes claustrofóbicos podem reclamar, mesmo sendo transparente.

Regra prática: primeiro usa-se a máscara disponível. Se o paciente mantém a boca fechada, qualquer uma das três serve. Se não mantém a boca fechada ou tem nível de consciência rebaixado (por exemplo, numa tentativa de VNI antes de decidir pela intubação), usar oronasal ou facial total. Para uso mais prolongado, a facial total tende a ser a melhor escolha.

# 6. Modos

CPAP: conhecido pelo tratamento da apneia do sono e muito usado no edema agudo de pulmão/congestão pulmonar, com pressões em torno de 10 cmH2O.

BiPAP: pode ser feito tanto no ventilador quanto no aparelho de BiPAP.

# 7. Antes de instalar

Paciente bem acordado, responsivo, cooperativo, entendendo a terapia.

Única exceção: paciente sonolento por retenção de CO2 (carbonarcose). Nele, a VNI pode ser feita justamente para eliminar o excesso de gás carbônico e fazê-lo acordar, às vezes evitando intubação e ventilação invasiva.

Paciente sentado, com cabeceira elevada. Nunca a 0°.

Checar a radiografia de tórax do dia e, se houver, a gasometria.

Pneumotórax: NÃO realizar VNI, pois há risco de aumentá-lo e piorar o quadro.

Existem condições em que a VNI não cabe mesmo que o paciente tenha as indicações clássicas (hipoxêmico, retendo CO2, com esforço respiratório, acordado e interagindo).

# 8. Instalação passo a passo

Colocar a máscara primeiro sem fixar e explicar ao paciente: o oxigênio vem pressurizado, ele vai sentir um ventinho no rosto, e o aparelho vai mandar o ar para dentro do pulmão em vez de ele fazer esforço para puxar.

Começar com pressões bem baixas, sem se preocupar com o volume. Apenas encostar e segurar a máscara no rosto para ele se acostumar. Com pressão alta logo de início, a máscara fica pulando no rosto e não se atinge o objetivo.

Ir ajustando a máscara e, com o paciente adaptado, ajustar os parâmetros. O tempo de terapia começa a contar a partir daí, com a máscara ajustada no rosto.

Aumentar a pressão até um volume próximo do calculado para o peso predito, sempre dentro do conforto do paciente. Quanto maior o IPAP (pressão inspiratória), maior o volume, na teoria, mas cada paciente tem complacência diferente e não dá para usar o mesmo volume para todos.

Colocar o fixador só quando o paciente estiver calmo, cooperativo e aceitando bem. É mais fácil com alguém ajudando.

# 9. Resposta à terapia

Bem indicada e bem instalada, a VNI dá resposta rápida: às vezes em 15 minutos o paciente já respira melhor e a saturação sobe.

Se depois de uma hora ele continua cansado e a saturação não subiu, é preciso reavaliar: possivelmente não vai responder à VNI e pode precisar ser intubado.

# 10. Quando retirar a VNI

O ideal é ficar perto do leito depois de instalar, mas nem sempre é possível. Quem estiver olhando o paciente deve retirar a VNI nestas situações:

Vômito, enjoo ou ânsia de vômito: a condição mais emergencial. O paciente pode sujar a máscara, e o material pode voltar para o pulmão (broncoaspiração).

Rebaixamento do nível de consciência: o paciente não está mais protegendo a via aérea. Retirar e chamar a equipe.

Hipotensão grave/choque: uma queda da pressão arterial é esperada (a pressão positiva aumenta a pressão no tórax e reduz o retorno venoso), mas, se o paciente chocar, retirar.

Agitação/ansiedade: retirar e conversar com a equipe médica sobre uma medicação calmante (não sedativa) para depois retomar a conduta.

Pode tirar sem medo, porque não quebra nada: todas as máscaras são fixadas com velcro. Nas que têm presilha, também dá para tirar tudo pelo velcro.

# Resumo — pontos-chave

VNI é para ventilar (variar volume e eliminar CO2), não só oxigenar.

Ventilador = circuito duplo = máscara com joelho fechado, sem escape. BiPAP = ramo único = máscara com saída exalatória sempre aberta.

O escape do BiPAP é esperado: nunca vedar com esparadrapo e nunca cobrir a válvula exalatória, nem com o lençol.

O BiPAP não fornece oxigênio: enriquecer com fluxômetro + umidificador da rede.

Máscara nasal só se o paciente mantém a boca fechada (e só no BiPAP). Facial total é a mais usada e a melhor para períodos longos.

CPAP ~10 cmH2O no edema agudo de pulmão. No BiPAP, mais IPAP = mais volume, com alvo pelo peso predito.

Paciente acordado e cooperativo (exceção: carbonarcose), sentado com cabeceira elevada, radiografia e gasometria checadas. Nunca fazer VNI com pneumotórax.

Instalar com pressões baixas, máscara só encostada, explicando tudo. Fixador só com o paciente adaptado.

Boa resposta em ~15 min. Sem melhora em 1 h, reavaliar.

Retirar se houver vômito/ânsia, rebaixamento de consciência, hipotensão grave ou agitação. É só soltar o velcro.

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos